关于对部分医疗设备进行市场调研的公告

经医院研究决定，现将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档（大小不得超过40M）格式发至医疗设备科邮箱qifanzhang225@163.com。（为避免邮箱内存不足导致报名失败，发送邮件3个工作日内未接到电话或邮件回复的，请与医疗设备科电话联系）

邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件3：设备信息表，以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件4：设备调研询价表暂时不需填写，论证会携带即可。

报名截止时间：2026年2月25日17:00

报名地址：石家庄市建华南大街365号  医疗设备科

联系电话：69089541

附件：1.医疗设备清单

2.市场调研表

3.设备信息表

4.设备调研询价表

医疗设备科

2026年2月13日

附件1

医疗设备清单

| 项目编号 | 设备名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 20260130-37 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 一、诊疗项目： 计算机体层成像（CT)平扫、计算机体层成像（CT)增强、计算机体层（CT)灌注成像、计算机体层（CT）造影成像（血管） 二、适用范围： 用于完成全身各部位多系统CT检查。 三、基本功能要求： 具备超快速扫描、高清三维重建、精准灌注成像等功能，密度与空间分辨力更优。用途聚焦疑难疾病诊断：如心脏冠脉成像、微小病变（早期肿瘤、细微骨折）检出、血管精准评估及复杂手术术前规划与术后随访。 |
| 20260130-38 | 医用磁共振成像设备（MRI） | 一、诊疗项目： 磁共振（MR)平扫、磁共振（MR)增强、磁共振（MR)平扫成像（血管）、磁共振（MR）灌注成像 二、适用范围： 用于完成全身各部位多系统MRI检查。 三、基本功能要求： 具备高软组织分辨力，支持多序列、多平面成像及增强扫描，能清晰显示器官结构与病变细节。临床常用于中枢神经、脊柱、关节、腹部脏器疾病诊断，如肿瘤定性、炎症 / 损伤评估、血管病变检测，兼顾精准与安全。 |
| 20260130-39 | 移动式数字化医用X射线摄影系统(移动DR） | 一、诊疗项目： X线摄影成像、X线摄影成像-床旁X线摄影加收 二、适用范围： 用于完成床旁患者全身各部位、各体位、各角度的拍片检查 三、基本功能要求： 推行省力，行进速度快。伸缩臂长。 |
| 20260130-40 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 一、诊疗项目 X线摄影成像 二、适用范围 用于完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查 三、基本功能要求 能够一次曝光完成下肢全长及全脊柱正侧位摄影 |
| 20260130-41 | 回旋加速器及配套设备 | 一、诊疗项目 1.正电子发射断层扫描（PET）显像放射性药物制备 氟-18标记药物、碳-11标记药物、氮-13标记药物 2.单光子发射断层扫描（SPECT）显像放射性药物制备 镓-68标记药物、铜-64标记药物 3.治疗用放射性核素制备 潜在治疗核素研发（如⁶⁴Cu、⁸⁹Zr等用于靶向治疗） 二、适用范围 1.临床诊疗 肿瘤性疾病：早期诊断、分期、疗效评估及复发监测 心血管疾病：心肌活力评估、冠心病诊断 神经系统疾病：阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性病变的早期诊断及鉴别 感染与炎症病灶定位 2.科研与转化医学 新型放射性药物研发与临床前研究 分子影像学生物标记物探索 个体化医疗与精准治疗方案支持 3.教学与培训 核医学医师、技师及化学师的专业培训 跨学科合作平台（如与放射科、肿瘤科、心内科联合项目） 三、基本功能要求 1.医用回旋加速器加速器性能 质子能量范围：满足常用核素生产需求 束流强度：保证药物产量与效率 2.自动化与安全性 集成自动化化学合成模块（如FDG合成器），符合GMP标准 辐射防护系统：屏蔽设计符合GB 18871-2002标准，实时剂量监测与报警 远程操控与故障诊断系统，减少人员接触辐射 3.药物制备与质量控制 支持多种核素标记路线 配备在线质检设备 药物产出符合《中国药典》放射性药品标准 4.设施配套要求 符合放射性实验室布局（热室、洁净区、废物处理间） 通风与废气处理系统 UPS应急电源及冷却水循环系统 5.软件与合规 生产数据全程可追溯，符合药品生产质量管理规范（GMP） 具备辐射安全许可证、环评验收及药品生产资质备案能力 |
| 20260130-42 | 皮秒激光治疗仪 | 一、诊疗项目： 色素性疾病治疗：黄褐斑、雀斑、晒斑、太田痣、褐青色痣等表皮或真皮色素问题 纹身去除：对黑色、彩色纹身均有较好清除效果 皮肤年轻化：改善毛孔粗大、细纹、痘印、肤色暗沉 二、适用范围： 表皮色素问题、真皮色素问题、混合性色素问题、面部细纹改善 三、基本功能要求： 配备多种治疗手具（定焦/变焦）、导光臂关节数≥4个，操作灵活、配备防护眼镜、脚踏开关等安全配件、冷却系统稳定（水冷或风冷） |
| 20260130-43 | 医用空气加压氧舱 | 一、诊疗项目 急性病症急救、神经及耳鼻喉科疾病、骨科及创伤修复疾病、周围血管及代谢性疾病、其他临床常规辅助治疗 二、适用范围 适用于各类缺氧缺血性疾病的救治与辅助治疗，同时可用于组织修复、急症急救等场景，覆盖多科室临床需求，核心适用范围分急症救治、专科疾病、创伤修复三大类等 三、基本功能要求 1.舱内压力调节：支持0.1~0.25MPa（绝对压力）常规加压，升压、减压速率可精准调节（速率0.005~0.01MPa/min可调），满足不同病症诊疗压力需求； 2.温湿度控制：舱内温度可维持22~28℃、湿度50%~70%，配备独立通风换气系统，保证舱内空气流通，避免氧浓度蓄积； 3.氧浓度监测：自带舱内氧浓度实时监测与超标报警功能（氧浓度＞23%自动报警），标配氧浓度稀释装置，符合高压氧舱安全管理规范； 4.舱体密封与应急：舱体密封性能良好，无漏气；配备应急泄压阀、手动加压/减压装置，突发故障时可快速应急操作。 5.供氧方式：标配多人位面罩供氧（至少4~6人位，可扩展），面罩为医用高压氧专用，供氧流量5~10L/min可调，满足多人同时诊疗； 6.备用供氧：配备独立备用氧气瓶/供氧接口，主供氧系统故障时可快速切换，保障氧疗不间断； 7.吸痰/吸氧一体接口：舱内预留专用医疗接口，支持带管患者（气管插管/切开）舱内吸痰、持续吸氧，适配重症患者诊疗。 8.监护及呼吸机接口预留：舱体预留防爆监护仪、呼吸机专用接线口，支持外接高压氧舱专用防爆心电、血压、血氧监护设备，实现舱内患者生命体征实时监测；或使用不用预留接口无线遥测监护仪。 9.舱内医疗操作空间：单人舱/多人舱均预留足够操作空间。 10.通讯功能：标配舱内-舱外双向语音通讯系统，音质清晰，保障诊疗过程中医护人员与患者实时沟通，及时处置突发情况。 11.操作控制：配备舱外集中控制台，可实现压力、供氧、温湿度、报警的集中操作与监测，支持一键启停常规加压/减压程序； 12.报警功能：具备压力超标、氧浓度超标、温湿度异常、电源故障等多重声光报警，报警信息清晰可辨，且支持报警记录追溯。 13.照明与观察：舱内配备防爆照明系统，亮度充足；舱体设置高清观察窗，医护人员可实时观察舱内患者状态。 14.院感防控：舱体内部材质光滑、耐腐蚀、易清洁消毒，无卫生死角，可耐受含氯消毒剂、紫外线等常规消毒方式，符合医院感染管理要求； 15.患者适配：支持卧床患者（平车）进出舱，多人舱配备可调节诊疗床，满足重症、老年、肢体障碍患者诊疗需求； 16.数据记录：标配基础运行数据记录功能，可记录加压/减压曲线、舱内氧浓度、治疗时长等核心数据，适配科室质控与医疗文书归档。 基础配置备注：以上为综合医院单人/多人空气加压氧舱通用基本功能要求，可根据科室诊疗规模（如重症救治占比、日均诊疗人次）扩展床位、高端监护、数据联网等功能，核心需满足《医用高压氧舱安全管理要求》《高压氧临床应用指南》等行业标准。 |
| 20260130-44 | 高压氧仓多参数监护仪 | 一、诊疗项目 氧舱开展患者生命体征监测的舱内多参数监护系统，可实现心电、血压、呼吸、血氧、脉率、体温 6个参数的实时监护。 二、适用范围 高压氧舱内及患者转运回病房途中。 三、基本功能要求 体积小巧，无线通讯、无需穿舱，快速部署，低电压工作（满足进舱要求低于24V）安全供电，可在舱内三倍大气压环境正常工作，准确获得监护数据。舱内可通过监护仪自带液晶屏监测，舱外可通过监护系统集中监护。 |
| 20260130-45 | 门诊药房自动发药机 | 三、基本功能要求 驱动软件通过与医院HIS系统对接，接收门急诊处方信息，实现部分药品的储存和自动调剂发药，兼具患者自助取药功能，提高效率。 |
| 20260130-46 | 住院口服药分包机 | 二、适用范围 用于住院患者口服药片单剂量分包，实现三级医院评审要求的口服药分次发放，不属于诊疗设备。 三、基本功能要求 驱动软件通过与医院HIS系统对接，接收住院患者口服药医嘱，自动依照医嘱将患者的口服药按每日服药次数分包，实现护士分次发药，减少错服、漏服等情况发生。 |
| 20260130-47 | 肌电诱发电位检测系统 | 一、诊疗项目 针极肌电图、神经传导速度、神经电图、重复神经电刺激、诱发电位、震颤分析等 二、适用范围 1.神经肌肉疾病：周围神经病、重症肌无力、炎性肌病、不明原因的相关疾病诊断及鉴别诊断等；2.中枢神经系统疾病：脑卒中、多发性硬化、脊髓病变等；3.其他：外伤后神经功能评估、神经功能相关手术的术前术后评估、意识障碍评估等 三、基本功能要求 1.具备神经传导+针极肌电图检测、诱发电位模块、震颤分析模块； 2.支持数据管理； 3.参数要求：放大器≥6通道，采样率：≥100KHz/通道,，电压灵敏度0.05μV/div到10mV/div分档，A/D转换率≥24比特，共模抑制比≥120db,输入阻抗≥3000兆欧。 |
| 20260130-48 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 一、诊疗项目 常规彩色多普勒超声检查 二、适用范围 适用于全身各脏器的常规超声检查、超声造影、弹性成像等 三、基本功能要求 5把探头（心脏、腹部、血管、浅表及腔内探头），具有造影、弹性等功能 |

注：本次调研设备需求数量待定，报价以单价形式填报既可。

附件2

市场调研表

| 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证号 |  |  | 交货周期 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 市场报价 （万元/台） |  |  | 优惠价 （万元/台） |  |
| 质保期 |  |  | 使用年限 |  |
| 收费情况 |  | 物价名称 | 物价编码 | 收费标准 |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 同型号设备 采购情况 |  | 医院名称 |  | 成交价（万元/台） |
|  |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 专属耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |

设 备 资 料

项目编号:             项目名称:

设备名称(注册证名称)：                    型号：

生产厂家：

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市场调研表 |  |
| 2 | 医疗器械注册证（设备及该设备所需耗材均需提供）/非医疗器械提供相关说明 |  |
| 3 | 生产厂家营业执照、生产许可证（未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表”） |  |
| 4 | 使用年限证明文件（设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限） |  |
| 5 | 报名设备价格证明3份（销售发票或合同） |  |
| 6 | 技术参数 |  |
| 7 | 配置清单 |  |
| 8 | 报名设备型号的产品彩页 |  |
| 9 | 其他补充资料 |  |

《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件3

设备信息表

| 项目编号 | 项目名称 | 品牌 | 注册证号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 联系人 | 联系电话 | 设备单价(万元） | 质保年限/年 | 使用年限/年 | 配套耗材 |  |  |  |  | 生产厂家中/小/微企业 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耗材名称 | 注册证号 | 型号 | 生产厂家 | 耗材价格 |  |  |
| 参照附件一 | 参照附件一 |  |  | 以注册证产品名称为准 | 与注册证批准型号一致 |  |  |  |  |  |  | 以注册证产品名称为准 |  | 与注册证批准型号一致 |  |  | 中/小/微/非中小微 |  |

（此表不列入附件2，为Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件4

设备调研询价表

项目编码：                 项目名称:

| 设备注册证名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  |  |
| 注册证号 |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 设备报价(万元) |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 交货周期 |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 专属 耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |