关于医用耗材市场调研公告

我院拟对可吸收骨内固定系统等耗材进行市场调研，详见附表一，请有意向供应商提供以下资料：

- 一、文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

- 二、注意事项

- 1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

- 2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

- 3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

- 4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

- 5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

- 6、非医疗器械请提供相应依据。

- 以上资料，扫描电子版请在规定时间内发至邮箱srmyyhczj5@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称。

- 截止时间：2026年3月4日

- 地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

- 医疗设备科

- 2026年3月2日

附表一：医用耗材明细

| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| CS0302-01 | 可吸收骨内固定系统 | - 1、用于手、足踝、上肢干骺端、胫腓骨远端的骨折内固定； - 2、由PLLA+HA复合材料制成，可吸收接骨螺钉及可吸收骨棒规格型号齐全； - 3、要求配套器械简单易操作。 |
| DG0302-02 | 一次性使用无菌手术膜、一次性使用无菌手术包（手术膜配件） | 1、用于简化术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染； 2、采用聚氨酯基材上涂敷低致敏性压敏胶，上置离型纸和无纺布制成； 3、尺寸：长180～350cm，宽150～260cm； 4、包含手术衣、外科手套、注射器等组件，可根据临床需求调整。 |
| DG0302-03 | 一次性无菌连接线 | - 1、用于起搏器手术术中电极测试。通过安全适配器或专用开关接头连接到相应的医用微电设备，用于人体电生理电极与医用微电设备安装测试时微电信号传输； - 2、一次性无菌； - 3、两头为鳄鱼夹。 |
| EB0302-04 | 一次性使用内镜保护套 | - 用于耳鼻喉检查时内窥镜保护及预防交叉感染； - 天然乳胶或聚氨酯材质； - 保护套前端头部分侧壁厚≤0.15±0.1mm； - 具有良好的密封性，在使用过程中无微生物从保护套外向内渗漏； - 环氧乙烷灭菌，一次性使用； - 要求适配宾得、德龙品牌的电子鼻咽喉检查软镜及硬性耳内镜。 |
| MZ0302-05 | 一次性使用呼出气体吸收过滤器 | - 1、与麻醉呼吸设备配套使用，供降低患者呼出气体中的微粒数量，吸收患者呼出气体中的二氧化碳； - 2、一次性使用耗材，无粉尘； - 3、双层医用静电过滤棉可有效过滤0.5μm以上的细菌及微粒，滤除率≥90%； - 4、罐装250克钙石灰，不易脱落，对麻醉机接口无损伤。 |
| SW0302-06 | 自膨式外周支架系统 | - 1、材质镍钛合金； - 2、适配尺寸为0.014英寸或0.018英寸； - 3、支架直径3mm～8mm,长度20mm～120mm。 |
| SW0302-07 | 颈动脉转流管 | - 1、用于颈动脉内膜剥离术，以临时导管的形式让血液在颈总动脉和颈内动脉间正常流通； - 2、由近端球囊、并远端球囊、导管直通阀、充液导算接口、安全球囊、安全护套、T状端口导管等组成； - 3、环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| SW0302-08 | 可解脱弹簧圈分离系统 | - 1、在颅内动脉瘤以及神经和周围血管系统的其他血管畸形的栓塞治疗中与Stryker可分离式线圈(Target、GDC和 Matrix2)配合使用； - 2、由电源主机及2节1.5V电池组成； - 3、环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| SW0302-09 | 电解脱装置 | - 1、电解脱装置线缆，配合电解脱装置，用于颅内血管支架的解脱； - 2、主要用于美敦力、科惠、Solitaire AB品牌颅内血管支架的解脱。 |
| SW0302-11 | 血管夹 | - 1、外科开颅手术中主要用于血管的临时阻断； - 2、医用不锈钢或ABS材质； - 3、血管夹：宽度14～16mm，最大开合7mm～12mm；弹匣：长度14mm～25mm，弹匣内部应容纳13～16枚血管夹；壳体：枪式外观； - 4、血管夹上、下波纹齿拉开维持2mm时，所使用的力应≥10N；5、血管夹反复撑开并放松血管夹5次后，其间距≤2mm； - 6、环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| SZ0302-12 | 负压连接管 | - 1、与负压泵配套使用，在操作过程中防止负压泵受污染； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：负压吸引器 生产厂家：库克 型号：K-MAR-5200 3、长度240cm； 4、带有疏水滤芯。 |
| SZ0302-13 | 精子DNA碎片染色液（SCD法） | - 1、用于男性精子的DNA碎片率分析； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：全自动精子质量分析仪 生产厂家：赛司医疗科技（北京）有限公司 型号：SAS-II 3、样本类型:精液； 4、样木采集、签收、处理，将精子悬液与低熔点琼胎糖混合并铺于载破片上，经过酸处理后用裂解液亵解精子，去除核蛋白，保留精子DNA部分，然后进行瑞吉染色。通过精子质量分析仪和显微镜人工观察计数、计算和判定，评估精子DNA完整性。 |
| SX0302-14 | ABO、RhD血型检测卡(微柱凝胶) | - 1、用于检测新生儿血型或复检正定型； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：全自动血型分析仪Microlab STARlet IVD - 生产厂家：Hamilton - 型号：185015 - 3、1卡可检测2人份； - 抗A效价≥128，抗B效价≥128，抗D效价≥64； - 5、微柱中抗体与含有相应抗原的红细胞凝集强度≥3+ |
| SX0302-15 | 水溶性维生素检测试剂盒 | - 1、用于水溶性维生素的检测； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： - 设备名称：串联质谱仪 - 生产厂家：沃特世公司 - 型号：Waters T-QS micro IVD - 3、能同时检测人血清中维生素B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12及维生素C； - 4、批内变异系数≤15%，批间变异系数≤15%。 |
| XH0302-16 | 一次性使用圈套器 | - 1、用于消化道＜1cm息肉的物理切除； - 2、用于内镜下息肉切除器的冷切治疗，避免治疗过程中对周围组织的热损伤，可减少术后出血穿孔风险； - 3、可用于直径≥2.8mm内镜钳道，圈头直径≤15mm； |
| XH0302-17 | 一体式胆道支架 | - 1、用于植入支架到胆道，以便对胆道进行引流，用于在愈合期间固定胆道，或在有胆道狭窄或糊状结石的情况下，保持胆道开放； - 2、支架通体显影，支架两侧有双显影环，在x射线下可清晰定位； - 3、PE材质； - 4、绑带设计，可保证支架可以不断调整位置，精确释放； - 5、支撑翼设计，可减少移位和脱落； - 6、要求规格型号齐全，具有单侧翼型、圣诞树型、双猪尾型等，可满足临床不同需求。 |
| XN0302-19 | 封堵器输送系统 | - 1、用于先心病介入患者术中输送房间隔缺损封堵器植入； - 2、由装载器、止血阀、鞘管、扩张器、输送钢缆和转接头等组成； - 3、适用于经股静脉输送房间隔缺损封堵器和卵圆孔未闭封堵器及经股动脉输送动脉导管未闭封堵器和室间隔缺损封堵器至植入位置。 |
| XN0302-20 | 肺动脉球囊扩张导管 | - 用于慢性血栓性肺动脉高压患者肺动脉分支球囊扩张成形术中，尤其对于不能进行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者，进行扩张治疗； - 2、满足肺动脉高压诊断与治疗指南中提到的肺动脉各级血管的扩张需求，球囊直径2.0～10.0mm，长度15～40mm； - 3、采用快速交换设计； - 4、具有良好顺应性，名义压力(NP)：6atm。 - 5、远端杆外径2.6～3.3F（直径2.0～5.0mm），3.3～3.7F（6.0～10.0mm），可提供更强的支撑性；近端杆外径2.0F（2.0～5.0mm），2.4F（6.0～10.0mm），有利于力的传导和输送，推送和回撤过程中能减少阻力。 |
| XN0302-21 | 冠脉药物涂层球囊扩张导管 | - 1、用于冠状动脉支架内再狭窄的治疗， 用于血管直径≥2.0mm且≤3.0mm原发冠状动脉分叉病变狭窄的扩张治疗； 2、轴杆材料:塑料管和不锈钢螺旋海波管； 3、导管有效长度:140cm±4cm； 4、导引导管兼容性:≥5F； 5、兼容导丝:≤0.014"； 6、具有紫杉醇涂层； 7、规格型号齐全，直径2mm～4mm ，长度8mm～40mm。 |
| XW0302-22 | 一次性软组织切割扩张器 | - 1、用于外科手术或显微手外科手术中对软组织的，切割，剥离，扩张；用于心脏外科手术中对冠脉动脉的切开； - 2、要求刀柄细长可搭配多种刀头使用，适合狭窄部位的手术操作； |
| XT0302-23 | 一次性使用透析用留置针 | - 用于保证透析过程中血流量稳定，并能保护内瘘，减少反复穿刺； - 软管为FEP材质，不含PVC和DEHP，不含天然乳胶，可随血管的形状弯曲。 |
| YK0302-24 | 可降解泪小管栓 | - 用于对泪小管的临时封闭； 2、材质可降解随眼泪自然排出； 3、直径300～500um，长度2.0±0.3mm； 4、辐照灭菌； 5、圆柱形或圆柱形带尖端。 |
| YK0302-25 | 超乳液流套件 | - 1、用于眼科超声乳化手术、玻璃体切除手术及联合手术时的抽吸、灌注液体通道； - 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：眼科手术设备 生产厂家：博士伦（上海）贸易有限公司 型号：stellaris-PC - 3、管长2000mm～2500mm； - 4、由管路、集液盒组件、输注管、排液管、超乳注吸管、气体交换管等组成； - 5、积液盒壳体在注满水时，壳体应无液体渗漏现象；在80KPa的压力条件下，各组件之间连接处应无泄露现象。 |
| YK0302-26 | 显微眼内镊 | - 1、用于剥离内界膜和特发性视网膜前膜，夹持眼组织、眼内异物； - 2、两片式手柄； - 3、一体式设计； - 4、头端尖型，内侧带锯齿，显微镜下锯齿可紧密吻合； - 5、具有23G、25G等规格型号； - 6、过氧化氢低温等离子体灭菌，可以重复消毒使用。 |
| ZL0302-27 | 微导管 | - 用于经肝动脉化疗栓塞术； - 铝合金材质，要求透视显影好； - 导管外径≤2F，导管长度可经远桡动脉入路； - 适配0.018英寸微弹簧圈推送。 |
| ZL0302-28 | 聚乙烯醇栓塞微球 | - 用于恶性肿瘤的栓塞治疗； - 具有1g、2g、3g、4g等多规格装量； - 具有多种规格微球球径。 |
| ZL0302-29 | 温度敏感型液体栓塞剂 | - 用于富血运性恶性肿瘤的栓塞治疗； - 无色透明液体； - PH值5.0～7.0； - 无菌； - 在DSA下可显影。 |
| ZL0302-30 | 造影球囊 | - 用于向血管内注入对照介质、栓塞材料等，防止栓塞剂回流； - 包含球囊导管、球囊端口阀、球囊充盈器、球囊卸压器、塑形器等； - 外径2.7F～3.3F,具有多种规格； - 导管有效长度1300mm、1500mm。 |
| ZX0302-31 | 一次性使用精密药液过滤器 | - 1、配套输液器使用，用于过滤药液中的不溶性微粒和杂质； - 2、管路TPE材质、过滤器外壳ABS材质、过滤内膜介质PES材质； - 3、具有1.2微米孔径双层设计过滤器，符合英夫利西单抗、兰索拉唑、维替泊芬等药物说明书规定使用1.2μm过滤的要求； - 4、具有0.22μm除菌级过滤，可以滤除细菌等微生物，避免患者因药液污染引起的潜在并发症； - 5、采用亲水性聚醚砜过滤膜，具有双层过滤介质。 |
| MR0302-32 | 含利多卡因注射用透明质酸钠溶液 | - 1、用于面部真皮浅层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉； - 2、由透明质酸钠、盐酸利多卡因组成。 |
| WC0302-33 | 生物可吸收复合止血膜 | - 1、当外科手术经压迫、结扎或其他常规止血手段不适用或无效时，辅助用于控制毛细血管、静脉和小动脉的出血； 2、由天然多糖材料制成； 3、在体内28天彻底降解、无任何残留； 4、要求产品粘附性强，贴附创面后无需额外固定； 5、要求产品在体内体积不会发生太大的变化，无任何压迫风险。 |
| WC0302-34 | 可吸收止血膜 | - 1、用于各类外科手术渗出血创伤的止血； 2、由天然多糖材料透明质酸钠制成； 3、在体内28天彻底降解、无任何残留； 4、要求产品粘附性强，贴附创面后无需额外固定； - 5、要求产品在体内体积不会发生太大的变化，无任何压迫风险。 |
| SK0302-35 | 无菌液体敷料 | 1、用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理； 2、要求对造口周围皮肤护理及治疗失禁性皮炎有一定效果； 3、要求产品无菌，不含酒精，可直接接触伤口； 4、要求产品喷涂皮肤速干，干后成膜固化形成防水透气隔菌的保护屏障； 5、具备10m、50ml等多种规格，可以满足不同需求。 |
| JY0302-36 | 丙肝病毒RNA质控品 | - 用于丙肝病毒核酸检测的室内质控； - 液态质控品； - 至少含阴性、弱阳性、阳性三个水平。 |
| JY0302-37 | 结核杆菌DNA质控品 | - 1、用于结合病毒核酸检测的室内质控； - 2、液态质控品； - 3、至少含阴性、弱阳性、阳性三个水平。 |
| JY0302-38 | EB病毒DNA质控品 | - 1、用于EB病毒核酸检测的室内质控； - 2、液态质控品； - 3、至少含阴性、弱阳性、阳性三个水平。 |
| JY0302-39 | 巨细胞病毒质控品 | - 用于巨细胞病毒核酸检测的室内质控； - 2、液态质控品； - 3、至少含阴性、弱阳性、阳性三个水平。 |

附件二：封皮

项目编码

项目名称

公司名称_____________

业务员姓名____________

联系电话 ____________

- 附件三：供应商报名表

| 耗材名称 （注册证名称） |  | 品牌 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 标准 |  |  | 页码 | 审核结果 |
| 公章 | 复印件均加盖公章 |  |  | （此列标注) | ） （此列空白） |
| 报名信息 | 耗材名称（注册证名称） |  |  |  |  |
|  | 规格型号列表 |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |
|  | 全国医保码、类别、收费编码 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 供应商 |  |  |  |  |
|  | 授权代表人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |  |  |
|  | 注册证附表 |  |  |  |  |
|  | 非医疗器械依据 |  |  |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 现行价格证明 | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |  |  |
|  | 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |  |  |
|  | 彩页 |  |  |  |  |

| - 附件四：耗材报价表 耗材报价表（此表供应商留存备用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 （注册证名称） | 品牌 | 规格 型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

- 附件五：耗材信息表

| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  | （注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：不得空项。